ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

FDSA

中国食品药品企业质量安全促进会团体标准

T/FDSA XXXXX—XXXX

过氧乙酸低温灭菌生物指示物

通用技术标准

Peroxyacetic acid low temperature sterilization biological indicator

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国食品药品企业质量安全促进会发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　性能要求	2

5　检测方法	3

6　标志、标签和使用说明书	3

7　包装、运输和贮存	4

附录A（资料性附录）　过氧乙酸抗力仪操作步骤	7

附录B（资料性附录）　过氧乙酸抗力仪要求	8

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国食品药品企业质量安全促进会标准化专业委员会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人:

过氧乙酸低温灭菌生物指示物通用技术标准

范围

本文件规定了过氧乙酸灭菌生物指示物术语和定义、性能要求及检测方法、标识、标签和使用说明书、包装、运输和贮存。

本文件适用于医疗机构及其他场所的过氧乙酸低温灭菌生物指示物。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的应用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18281.1-2015 医疗保健产品灭菌 生物指示物  第 1 部分：通则（ISO 11138:2006，IDT）

GB 38598-2020 消毒产品标签说明书通用要求

消毒技术规范（2002年版）  中华人民共和国卫生部

术语和定义

GB18281.1《医疗保健产品灭菌 生物指示物  第 1 部分：通则》中的术语和定义适用于本文件。

性能要求

试验微生物

用于制作过氧乙酸灭菌生物指示物的试验微生物应为嗜热脂肪杆菌芽孢（Geobacillus stearothermophilus ATCC7953）或其他符合本要求的菌株。

菌悬液

GB 18281.1-2015中5.1的要求适用于本部分。

载体和初级包装

过氧乙酸灭菌用生物指示物的载体和初级包装应符合GB 18281.1-2015中5.2和附录B的要求。

染菌载体和生物指示物

所用染菌载体应不吸附灭菌介质。

按GB 18281.1的要求进行灭菌过程兼容性的测试。

生物指示物分为自含式生物指示物和非自含式生物指示物。自含式生物指示物菌片和恢复培养液在同一结构内；非自含式生物指示物不包含恢复培养液，只有单独的菌片或者菌悬液。

恢复培养基

恢复培养基应满足下列要求：

有使10 cfu～100 cfu的微生物恢复生长的能力；

有使损伤的微生物恢复生长的能力，并且有中和残留的灭菌因子对微生物抑制生长的能力；

经过过氧乙酸气体灭菌后不会产生抑制微生物生长的物质。

菌片含量测

回收菌量应满足1×106 cfu/片～5×106 cfu/片，对于成品的指示物，载体回收的菌量与说明书上的菌量误差在-50%～+300%之间。

D值

测试时应使用过氧乙酸抗力测试仪或相同功能的检测仪器。在灭菌舱内作用浓度为2.3 mg/L±0.4 mg/L，作用温度50 ℃±0.5 ℃的条件下，D值的要求为≥0.75 s。对于成品的生物指示物，测试的D值应在说明书的D值±20%范围内。

存活时间和杀灭时间

将测试出的D值和4.6中的回收菌量的平均数带入式（1）和式（2），计算出ST值和KT值。

ST≥（logN0-2）×D值 ········（1）

KT≤（logN0+4）×D值 ········（2）

式中N0——每批生物指示物的回收菌量的平均数。

将计算出的存活时间和杀灭时间进行验证。

检测方法

菌片含量测定

菌量回收的测试方法按GB 18281.1-2015中附录A的规定测定。

D值测定

D值的测试方法按GB 18281.1-2015中附录C和附录D的规定测定，培养温度58 ℃±2 ℃。

存活时间和杀灭时间测定

存活时间

将20个检测样本放入检验设备中，暴露温度为50 ℃±0.5 ℃，过氧乙酸气体浓度为2.3 mg/L±0.4 mg/L，暴露时间设定为ST值，暴露完成后，将20个生物指示剂样本取出，置于58 ℃培养至说明书中规定的时间，若全部有菌生长，则符合要求；若有样本无菌生长，则不符合要求。

杀灭时间

将20个检测样本放入检验设备中，暴露温度为50 ℃±0.5 ℃，过氧乙酸气体浓度为2.3 mg/L±0.4 mg/L，暴露时间设定为KT值，暴露完成后，将20个生物指示剂样本取出，置于58 ℃培养至说明书中规定的时间，若全部无菌生长，则符合要求；若有样本有菌生长，则不符合要求。

标志、标签和使用说明书

标志、标签

过氧乙酸低温灭菌生物指示物的最小销售包装上应至少有下列标识：

- 产品名称；

- 新消毒产品卫生许可批件号；

- 净含量；

- 使用范围；

- 生产日期及有效期或生产批号及限期使用日期；

- 生产企业名称、地址、联系方式；

- 国产产品生产企业卫生许可证号；

- 进口产品原产国或地区名称；

- 贮存条件。

合格证上至少应至少有下列标志：

- 生产企业名称；

产品名称；

执行标准编号；

检验日期；

检验员代号。

外包装箱上应至少有下列标识：

- 产品名称和型号；

- 产品名称；

- 包装规格；

- 生产日期及有效期或生产批号及限期使用日期；

- 生产企业名称、地址；

- 国产产品生产企业卫生许可证号；有效期；

- 进口产品原产国或地区名称；

- 贮存条件、运输注意事项。

使用说明书

过氧乙酸低温灭菌生物指示物的使用说明书应符合《消毒产品标签说明书管理规范》及相关法规要求。

a)产品名称；

b)新消毒产品卫生许可批件号；

c)产品规格；

d)变色说明（化学指示物、灭菌物品包装物）；

e)使用范围；

f)使用方法；

g)注意事项；

h)有效期；

i)执行标准编号；

j)生产企业名称、地址、联系方式；

k)国产产品生产企业卫生许可证号；

l)进口产品原产国或地区名称。

包装、运输和贮存

包装

包装中应附使用说明书和合格证或按订货合同包装。

运输

运输应在干燥避光环境中进行，产品应轻装轻卸，防止日晒和雨淋，严禁与酸性、碱性、油性或氧化性物质混运。

贮存

在常温、通风、干燥(相对湿度30%-60%)、避光(包括阳光、荧光、紫外消毒灯等)条件下储存。

（资料性附录）
过氧乙酸抗力仪操作步骤

概述

应通过将指示物暴露于规定的条件下执行，以及使用过氧乙酸抗力测试仪或相同功能的检测设备，然后检查指示物的符合性。

操作步骤

将指示物装载在合适的不锈钢的样品装载架上。

在开始测试周期前，样品、样品装载架和抗力仪腔体应平衡至制造商规定的SV值温度。

将装载好的样品放入抗力仪内，按以下顺序进行操作：

- 在2 s之内，注入过氧乙酸至规定的测试条件浓度（在0 min的暴露时间，不应注入过氧乙酸）；

在规定的暴露时间内保持测试条件；

- 在暴露结束后，应将指示物周围的过氧乙酸浓度减少至不再影响指示物。

将指示物从抗力仪中迅速移出，进行培养。

指示物应尽快从抗力仪中移出，以避免在测试中长期暴露于过程关键变量。

（资料性附录）
过氧乙酸抗力仪要求

要求

过氧乙酸抗力仪应在附表A.1所列范围内对变量进行测量。

过氧乙酸抗力仪仪表性能要求（测量与记录）

| 测量项目 | 单位 | 量程 | 分辨率 | 准确度（﹢/﹣） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | HH：MM：SS | 可选 | 00:00:01 | 00:00:01 |
| 温度 | ℃ | 20-60 | 0.1 | 1.0 |
| 压力 | kPa | 0-102 | 0.01 | 0.25% |

_________________________________