ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

FDSA

中国食品药品企业质量安全促进会团体标准

T /FDSA XXXXX—XXXX

低温蒸汽甲醛灭菌指示包装袋

通用技术标准

Low temperature steam formaldehyde sterilization bags

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（本稿完成日期：）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX -   实施

中国食品药品企业质量安全促进会发布

目  次

前言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　定义和组成	1

4　要求	1

5　试验方法	4

6  标签说明书要求	6

7  包装、运输和贮存	7

前  言

本文件按照GB/T1.1-2020给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国食品药品企业质量安全促进会标准化专业委员会提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人:

低温蒸汽甲醛灭菌指示包装袋通用技术标准

- 范围

本文件规定了低温蒸汽甲醛灭菌指示包装袋的定义和组成、要求、试验方法、标志、标签和使用说明书、包装、运输和贮存。

本文件适用于印刷化学指示色块的低温蒸汽甲醛灭菌指示包装袋。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 451.2 纸和纸板定量的测定

GB 38598-2020 消毒产品标签说明书通用要求

GB 18282.1-2012 医疗保健产品灭菌 化学指示物 第一部分：通则

WS 310.1-2016 医院消毒供应中心 第1部分：管理规范

YY/T 0681.2-2009 无菌医疗器械包装试验方法 第2部分：软性屏障材料的密封强度

YY/T 0698.3-2009 最终灭菌医疗器械包装材料 第3部分：纸袋、组合袋和卷材生产用纸 要求和试验方法

YY/T 0698.5-2009 最终灭菌医疗器械包装材料 第5部分：透气材料与塑料膜组成的可密封组合袋和卷材 要求和试验方法

消毒技术规范  (2002版) 中华人民共和国卫生部

- 定义和组成

  - 低温蒸汽甲醛灭菌指示包装袋

由低温透析材料和低温透明复合膜热合组成的印有化学指示色块的，用于医疗器械的低温蒸汽甲醛灭菌包装。

  - 结构组成

    - 卷袋结构应为一层低温透析材料与一层低温透明复合膜沿其两个边平行密封到一起。

    - 组合袋结构应为一层低温透析材料与一层低温透明复合膜沿三个边密封到一起。

- 要求

  - 外观

    - 低温蒸汽甲醛灭菌指示包装袋表面应整洁、无削弱其功能的洞孔、裂缝、撕裂、皱痕或会影响其功能的局部加厚或变薄，无明显脏污、残缺，文字印刷清晰完整。

    - 低温蒸汽甲醛灭菌指示包装袋不应有损伤、气泡、松弛、褶皱以及异物附着，不应有粘连和复合层之间剥离现象。

    - 低温蒸汽甲醛灭菌指示包装袋若有卷筒，卷筒应圆整，其两端平整，不应有明显的突出部分。

    - 低温蒸汽甲醛灭菌指示包装袋与被包装物品或器械接触的表面不应有任何印刷。

    - 低温蒸汽甲醛灭菌指示包装袋化学指示色块表面应无气泡、粉化以及碰擦伤现象。

  - 尺寸

    - 卷袋的宽度偏差应不超过±2mm。

    - 组合袋的长度宽度偏差应不超过±2mm。

  - 质量要求

- 4.3.1低温透析材料

- 低温透析材料应符合YY/T 0698.3第4.2.2项的要求。

- 4.3.2低温透明复合膜

- 低温透明复合膜1㎡的平均质量应符合在制造商标称值的±5%的范围内。

  - 材料

4.4.1低温透析材料

低温透析材料应符合YY/T 0698.3第4.2项的要求。

4.4.2低温透明复合膜

低温透明复合膜应符合YY/T 0698.5第4.2.2项的要求。

  - 结构与设计

应符合YY/T 0698.5第4.3项的要求。

  - 剥离强度

应符合YY/T 0698.5第4.5项的要求

  - 灭菌因子穿透性能

- 在灭菌条件下，所有化学指示色块均应达到制造商指定的灭菌终点色。低温蒸汽甲醛灭菌指示包装袋内生物指示剂应均无菌生长。

  - 对包装及其标识的影响试验

- 低温蒸汽甲醛灭菌指示包装袋的包装标识不因灭菌而变色（除指示剂），包装标识不因灭菌而变得难以辨认。

  - 微生物屏障性能

    - 不透气性试验（染色渗透试验）

吸收纸应不沾染染料。

    - 透气性材料微生物屏障试验

      - 在湿性条件下，5个培养基平板上均无菌生长，试验菌不能透过样片。如5个培养基平板上生长的菌落总数不大于5 CFU，则用20个样片复测，在20个平板上生长的菌落数不大于5 CFU为合格。

      - 在干性条件下，每个样片透过的菌落数应不大于5 CFU，10个样片透过的菌落总数应不大于15 CFU。

  - 无菌有效期鉴定

无菌物品存放区环境的温度、湿度达到WS 310.1中7.2.6项的规定时，低温蒸汽甲醛灭菌指示包装袋的无菌有效期至少应为180天。

  - 化学指示色块变色性能

应符合G18282.1第8.6项的要求。

  - 灭菌因子残留量

- 低温蒸汽甲醛灭菌指示包装袋甲醛残留量应不超过400μg/片。

  - 稳定性

产品在自然存放或加速老化试验条件下，到达制造商规定的期限后仍保持其有效性，要求如下:

- 质量应符合4.3的要求；

- 灭菌因子穿透性能应符合4.7的要求；

- 包装标识稳定性应符合4.8的要求；

- 微生物屏障性能应符合4.9的要求；

- 无菌有效期稳定性应符合4.10的要求；

- 化学指示色块变色性能应符合4.11的要求；

- 灭菌因子残留量测定应符合4.12的要求；

- 试验方法

  - 外观试验

以目力观察。

  - 尺寸试验

用最小分度值为1 mm直尺测量。

  - 质量测定试验

- 5.3.1低温透析材料

- 根据YY/T 0698.3第4.2.2项的要求进行试验。

- 5.3.2低温透明复合膜

- 根据GB/T 451.2的要求进行试验。

  - 材料试验

- 5.4.1低温透析材料

- 低温透析材料根据YY/T 0698.3第4.2项的要求进行试验。

- 5.4.2低温透明复合膜

低温透明复合膜根据YY/T 0698.5第4.2.2项的要求进行试验。

  - 结构设计

- 用最小分度值为1 mm直尺测量。

  - 剥离强度试验

按照YY/T 0681.2的要求，使用电子剥离试验机，200 mm/min剥离速度进行试验。

  - 灭菌因子穿透性能试验

    - 灭菌条件

在甲醛含量为2%，78℃条件下作用5 min，指示色块应变色完全，实验重复3次。

    - 操作要求

按照低温蒸汽甲醛灭菌器上的测试循环程序进行试验。

    - 化学指示色块

在灭菌条件下，所有化学指示色块均达到制造商规定的颜色，包内生物指示剂应无菌生长。

  - 对包装及其标识的影响试验

- 在甲醛含量为2%，78℃条件下作用5 min，灭菌后，以目力观察。

  - 微生物屏障性能试验

    - 不透气性试验（染色渗透试验）

不透气性试验按照消毒技术规范（2002版）中2.1.7.5.1的要求进行试验。

    - 透气性材料微生物屏障试验

- 湿性条件下微生物屏障性能按照消毒技术规范（2002版）中2.1.7.5.2（1）的要求进行试验。

- 干性条件下微生物屏障性能按照消毒技术规范（2002版）中2.1.7.5.2（2）的要求进行试验。

  - 无菌有效期鉴定试验

按照消毒技术规范（2002版）中2.1.7.7的要求进行试验。

  - 化学指示色块变色性能鉴定试验

按照GB18282.1附录D的要求进行。

    - 取20个包装袋，每个包装袋至少包含1个化学指示色块，在无甲醛气体、80 ℃条件下作用90 min，包装袋的指示色不应发生变色，试验重复3次。

    - 取20个包装袋，每个包装袋至少包含1个化学指示色块，在甲醛浓度1.0 mol/L、60 ℃条件下作用20 s，包装袋的指示色应变色不完全，试验重复3次。

    - 取20个包装袋，每个包装袋至少包含1个化学指示色块，在甲醛浓度1.0 mol/L、70 ℃条件下作用15 min，包装袋的指示色应变色完全，试验重复3次。

  - 灭菌因子残留量试验

- 按照WS/T 649-2019的要求进行试验。

  - 稳定性试验

以下稳定性试验，均可使用自然存放或加速老化试验后进行；

- 质量测定试验

- 参照5.3的试验条件进行试验；

- 灭菌因子穿透性能试验

- 参照5.7的试验条件进行试验；

- 包装标识稳定性试验

- 参照5.8的试验条件进行试验；

- 微生物屏障性能试验

- 参照5.9的试验条件进行试验；

- 无菌有效期稳定性试验

- 参照5.10的试验条件进行试验；

- 化学指示色块变色性能试验

- 参照5.11的试验条件进行试验

- 灭菌因子残留试验

- 参照5.12的试验条件进行试验

- 标签说明书要求

  - 最小销售包装标签应标注以下内容：

- 产品名称；

- 新消毒产品卫生许可批件号；

- 净含量；

- 使用范围；

- 生产日期及有效期或生产批号及限期使用日期；

- 生产企业名称、地址、联系方式；

- 国产产品生产企业卫生许可证号；

- 进口产品原产国或地区名称；

- 贮存条件。

- 6.2  运输包装标签应标注以下内容：

- 产品名称；

- 包装规格；

- 生产日期及有效期或生产批号及限期使用日期；

- 生产企业名称、地址；

- 国产产品生产企业卫生许可证号；有效期；

- 进口产品原产国或地区名称；

- 贮存条件、运输注意事项。

  - 说明书应标注以下内容：

- 产品名称；

- 新消毒产品卫生许可批件号；

- 产品规格；

- 变色说明（化学指示物、灭菌物品包装物）；

- 使用范围；

- 使用方法；

- 注意事项；

- 有效期；

- 执行标准编号；

- 生产企业名称、地址、联系方式；

- 国产产品生产企业卫生许可证号；

- 进口产品原产国或地区名称。

- 包装、运输和贮存

- 7.1包装

    - 每卷低温蒸汽甲醛灭菌指示包装袋应使用塑料袋封装。

    - 每卷低温蒸汽甲醛灭菌指示包装袋应附有合格证和使用说明书。

    - 外包装箱应用多层瓦楞纸箱。

  - 运输

运输应在干燥避光环境中进行，产品应轻装轻卸，防止日晒和雨淋，严禁与酸性、碱性、油性、氧化性物质混运。

  - 贮存

在常温、通风、干燥(相对湿度30%-60%)、避光(包括阳光、荧光、紫外消毒灯等)条件下储存。

_________________________________